技术指标确认书

| 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流变仪 | 1、主要用途： 流变仪可提供控制应变、控制应力及控制速率三种控制模式，可提供稳态测试 、动态测试和瞬态测试三种测试模式，可通过对温度、时间、频率、应变及应变速率的扫描，全面反映材料的粘弹性、微观结构及样品的紫外固化能力，满足墨水及油墨等样品的研究。 2、参数与性能指标 （1）仪器结构：稳定型机身； （2）马达、轴承类型：托杯马达,空气轴承； ▲（3）马达惯量：≤10-5kgm2； （4）最大旋转速度：≥4000 rpm，最小旋转速度：≤10-8 rpm； （5）转子材质：低惯量材质； （6）振荡模式最小扭矩：≤2 nNm； （7）位移传感器：光学编码器；角位移分辨率：≤12 nrad； （8）最大扭矩：≥200 mNm；扭矩分辨率：≤0.1 nNm； （9）响应时间(应变)（速率）：10ms； （10）最大频率：≥100 Hz；最小频率：≤10-6 Hz； （11）最小法向力：≤0.01N；最大法向力：≥50N；法向力分辨率：≤0.001N； （12）马达最大升降行程：≥240mm；马达最小升降速度：≤0.02um/s；马达最大升降速度：≥20mm/s；马达升降间隙分辨率：≤0.5um； （13）帕尔贴加热平锥板温度控制温度范围：-20~200℃。 3、配置 1; 流变仪主机，含空气轴承马达；. 2; 帕尔贴加热系统，最高温度：200℃；. ▲3; 测量夹具配置:. 20-25mm直径上、下测量平行板. 30-40mm直径上、下测量平行板. 30-40mm直径锥板. 50-60mm直径上、下测量平行板. 50-60mm直径锥板. 双狭缝圆筒及转子. 30-35mm环形测量转子. 高剪切功能（大于4000rpm）附件一套. 转子连接适配器. 界面流变测量单元. 三点弯曲测量单元. ▲4; 紫外固化单元，含光源. 5; 空压机、循环水及空气净化装置；. 6; 中英文说明书，配套软件，工控机一台. 4、备品备件、耗材、专用工具 （1）循环使用玻璃片：20片 （2）高剪切密封垫圈：10片 | 1 | 台 |
| ▲付款条件 | ▲进口合同：中标单位的投标保证金直接转为履约保证金，合同签订前,卖方支付合同金额的10％给买方作为质量保证金。付款：按国际惯例采用100%信用证制，100%货款见单即付（买方先支付货款的30%给外贸进口代理公司开取信用证，70%货款凭提货单支付给外贸进口代理公司。注：一个合同项下如分批发货产生额外的相关费用，由中标商或中标商指定的供应商来承担。）；买方待合同签订后7个工作日内无息退还履约保证金，质量保证金待验收合格之日起一年质保期满后无质量问题,采购中心收到使用部门填写的质保期满验收单后7个工作日内无息退还。 ▲国内合同：中标单位的投标保证金直接转为履约保证金，合同签订前，卖方支付合同金额的10％给买方作为质量保证金。付款：卖方完成全部供货及安装、调试并通过买方验收且卖方对买方的培训完成后，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付合同价全款；卖方待合同签订后7个工作日内无息退还履约保证金，质量保证金待验收合格之日起一年质保期满后无质量问题，采购中心收到使用部门填写的质保期满验收单后7个工作日内无息退还。 |  |  |
| - 质保期 | - 1年 |  |  |
| 交货时间及地点 | 交货时间：信用证后2个月内交货验收 地点：温州大学指定地点 |  |  |
| 注：带“▲”且加下划线的有关技术和商务条款为实质性条款。 |  |  |  |

确认人（技术指标提供人签字）：

联系电话：

使用部门：

日     期：     年   月   日

承 诺 书

承诺内容：

本项目流变仪（设备名称）所拟的技术指标均根据温州大学教学、科研实际需要提出，未带任何歧视性和倾向性意见。

特此承诺。

承诺人：

年  月  日