高效液相色谱仪 技术配置要求

一：技术要求

1 泵单元：

1.1 溶剂数：四元

1.2 输液原理：串联式双柱塞往复泵，最大冲程设计（100ul），自动脉冲抑制

1.3 脉冲抑制方式：CPU芯片高速反馈，实时控制，无需额外装置

1.4 梯度模式：独特梯度模式HFM，无混合器条件下可实现优越梯度重现性

1.5 梯度混合方式：泵后高压区混合

1.6 柱塞容量：主泵头100μL，副泵头50μL（作为验收指标）

1.7 流速范围：0.001-9.999ml/min，增量0.001ml/min

1.8 流速精密度：＜0.06%RSD

1.9 流量准确度：＜±1% or 2.0L/min

2 手动进样器：

2.1配置罗丹尼7725i进样阀（含20ul定量环），带自动触发。

2.2配有相关支架，管路 1套

3 柱温箱：

3.1 控温方式：半导体温度控制

3.2 温度设置范围： 20℃－99℃

3.3 误差：±0.1℃

4 检测器：

4.1 光源：D2灯， Hg灯（用于波长校验）

4.2光学系统：双光束光路系统，可编程可变波长检测器

4.3 波长范围：190～900nm

4.4 波长准确度：＜±1nm

4.5 噪音：＜0.5×10-5AU

4.6光谱带宽：6nm

4.7 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验

5 组织器

5.1为泵，检测器提供+24V直流电。24V直流电噪声小且稳定，能保证仪器长时间稳定，从而提高仪器的使用寿命及稳定性。仪器皮实耐用。

6 色谱软件：

7.1英文版操作界面，带英文在线帮助系统（按F1）和中英文说明书

7.2 可双通道采集数据，全方位在线反控操作

7.3 具备向导功能设置分析方法

### 二 、配置要求

- 组织器1台

- 泵1台（含4元比例阀）

- 手动进样器1台

- 制冷加热柱温箱1台

- 紫外检测器1台

- 色谱软件1套

- 正己烷附件包（含2个单向阀和2个密封垫）1套

- 泵密封圈 5只

- 500ml溶剂瓶 2个，1000ml溶剂瓶 2个；25ul进样针2个, 100ul进样针2个。